LA MESURE DES ETATS DE SURFACE

1 Introduction

1.1 Généralités

Consiste à caractériser la micro-géométrie d’une surface

Un profil d’état de surface sera décomposé en écarts géométriques de 4 ordres

· Ordre 1 : Ecarts de forme 

[image: image1.jpg]um

ECART DE FORME





· Ordre 2 : Ecarts d’ondulation

[image: image2.jpg]Hm

ECART D'ONDULATION





· Ordre 3 : Ecarts de rugosité périodique ( Stries , sillons )

[image: image3.jpg]



· Ordre 4 : Ecarts de rugosité apériodique ( Arrachements , fentes , piqûres )

[image: image4.jpg]ECART DE RUGOSITE APERIODIQUE





On s’intéresse aux ordres 2 , 3 et 4

La seule méthode reconnue par les normes consiste à enregistrer un profil à l’aide d’un instrument à contact puis à en effectuer son traitement.

On pourra consulter le tableau ci-dessous qui donne la liste des normes sur les états de surface.

	Référence
	Date de publication
	Titre

	NF EN ISO 3274
	Mars 1998
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil

Caractéristiques nominales des appareils à contact (palpeur)

	NF EN ISO 4287
	1997/98

Rectificatif technique
	Spécification Géométrique des Produits (GPS) 

Etat de surface : Méthode du Profil

Termes, définitions et paramètres d’états de surface

	NF EN ISO 4288
	Mars 1998
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil

Règles et procédures pour l’évaluation de l’état de surface

	NF EN ISO 5436-1

ISO/DIS 5436-2
	Août 2000

(1)
	Etat de surface : Méthode du Profil : Etalons

-1 : Mesures matérialisées

-2 : Etalons logiciels

	NF EN ISO 8785
	Décembre 1999
	Imperfections de surface – Termes, définitions et paramètres

	NF EN ISO 11562
	Mars 1998
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil

Caractéristiques métrologiques des filtres à phase correcte

	NF EN ISO 12085
	Mars 1998
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil

Paramètres liés aux motifs

	NF EN ISO 1302
	2002

(1)
	Dessins Techniques

Indication des états de surface

	NF EN ISO 12179
	Mai 2000
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil

Etalonnage des instruments à contact (palpeur)

	NF EN ISO 13565-1
	Mars 1998
	Spécification Géométrique des Produits (GPS)

Etat de surface : Méthode du Profil : Surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant les niveaux

Partie 1 : Filtrage et conditions générales de mesurage

Partie 2 : Caractérisation des hauteurs par la courbe du taux de longueur portante

Partie 3 : Caractérisation des hauteurs utilisant la courbe de probabilité de matière pour des surfaces ayant deux composantes verticales aléatoires

	NF EN ISO 13565-2
	Mars 1998
	

	NF EN ISO 13565-3
	1998
	

	(1) En cours de publication

(2) En cours de révision


1.2 Indication sur les dessins de définition (ISO 1302-2002)

L’analyse des fonctions telles que Frottement , Glissement , Roulement , Contrainte , Etanchéité , Aspect , doit permettre de satisfaire des caractéristiques géométriques telles que rugosité et ondulation de surface.


a : S’il y a une seule exigence d’état de surface ( Rt 6,8 )  préciser ici sa valeur maximale en µm

b : S’il y a plusieurs exigences d’état de surface indiquer :

· la 1ère exigence à la position a
· la 2ème exigence à la position b et ainsi de suite

c : Procédé de fabrication en toutes lettres ( meulé, fraisé en bout etc)

d : Orientation des stries de surface

e : Surépaisseur d’usinage sous forme numérique en mm

1.3 Les Appareils de mesure (ISO 3274)

On utilise des profilomètres.

On tire sur la surface un palpeur muni d’un stylet fin équipé d’une pointe en diamant.

Pour faire une bonne mesure , tenir compte de tous les paramètres liés aux appareils :

· Environnement ( éviter les vibrations ) 

· Rayon et angle de la pointe en diamant ( 2µm )

· Pression de palpage ( 10 –3 N)

· Course de palpage ( 120 mm maxi )

· Vitesse de palpage ( 0,5 et 1 mm/s )

· Amplitude verticale du palpeur ( ± 500 µm )

· Résolution de l’appareil
verticale : 16 nm

Horizontale : 0,25 µm

· Réglage du gain

· Différentes caractéristiques à mesurer

· Modes de filtrage ( paramétrables )

[image: image5.jpg]Chaine de mesure

Capteur (pick-up)
Unité d'avance
Palpeur

Piéce 3 mesurer

Fixation




1.4 Les Méthodes

1.4.1 La Méthode de la ligne moyenne

Après avoir retiré la forme du profil total, on opère un filtrage du profil mesuré pour l’analyser. Le filtre génère une ligne moyenne d’où le nom de la méthode.

[image: image6.jpg]



Plusieurs types de filtres sont normalisés

· Filtres électriques de type RC , les plus anciens que l’on trouve sur les anciens appareils. Ils introduisent une déformation et un déphasage dans le signal. Leur emploi tend à disparaître au profit des filtres gaussiens.

· Filtres gaussiens, issus des technologies numériques. Ils évaluent les composantes de rugosité et d’ondulation en un seul filtrage sans introduire de déphasage. On distingue ci-dessous le profil réel en noir du profil filtré en rouge.

[image: image7.jpg]EFFET DU FILTRAGE

Profil filtré

Profil Total

0.2 0.4 0.6 0.8





Certains appareils sont munis de patins. Le patin a pour but de filtrer mécaniquement l’ondulation et certaines vibrations. Son emploi est à éviter, car mal utilisé, il peut amplifier anormalement un signal

1.4.2 La Méthode de la ligne enveloppe supérieure

Cette méthode, mise au point en France par l’industrie automobile qui en a généralisé l’utilisation, est également dite méthode des motifs. On applique un algorithme de type « Reconnaissance de forme sur le profil mesuré pour en évaluer les différents écarts géométriques. ( Voir page 7 )

Le système de la ligne moyenne n’est pas toujours adapté à la caractérisation de certaines surfaces car ne prenant pas en compte leurs fonctionnalités. Pour avoir une approche fonctionnelle, il faut tenir compte des parties actives de la surface orientées vers l’extérieur de la pièce.

1.4.3 La Méthode de la courbe de portance ( ISO 13565 )

Le taux de longueur portante est le rapport entre la somme des longueurs portantes du profil à une profondeur donné c, et la longueur d’évaluation. ( Voir  chap 4.4) 

La courbe de portance décrit la variation du taux de longueur portante en fonction de l’augmentation de la profondeur du profil de rugosité.

Cette courbe est utilisée pour prévoir la tenue à l’usure d’une pièce suivant trois critères :

· Le critère de rodage où les pics les plus saillants vont être usés et disparaître pendant les premières heures de fonctionnement. L’absence de ce critère limitera d’autant le temps de rodage d’un moteur.

· Le critère de fonctionnement, qui représente la quantité de matière disponible à l’usure. Plus cette quantité est disponible, plus un moteur fonctionnera longtemps.

· Le critère de lubrification qui détermine les creux disponibles et toujours utiles pour retenir un lubrifiant . L’absence ou la disparition des creux entrainera le grippage d’un moteur.

Ces paramètres permettent une caractérisation complémentaire de la microgéométrie des surfaces.

1.5 Les Paramètres (ISO 4287, 12085, 13565)

Parmi la cinquantaine de paramètres différents permettant de caractériser les états de surface, tous ne sont pas normalisés, d’autres comme Rz , Ry ou Rm ont disparu et d’autres sont normalisés mais non utilisés.

Devant le choix important, les critères les plus utilisés sont Ra ou R ce qui dans beaucoup de cas satisfait plus le dessinateur que la fonction de la surface.

Seules l’expérience et la connaissance de la fonction permettent de choisir les paramètres significatifs et les tolérances à y affecter.

Le tableau  "Relation entre la méthode des motifs et la fonction des surfaces ci-dessous peut être consulté.

[image: image8.jpg]SGECCRICHAG NG
m---------n-------
z-nn-n--I---

ﬁl tot

th

a spécifier éven-

tuellement selon la fonction de la pi¢ce

Paramétres

------
o] [e] o] [ o [ |

w1
n
=
r
P Q
: -----I---n “:
g @
S g
] -Q
m % m
Q 2
M v [
%
E|=leleloleloe[¢]¢]¢] ¢ a]¢]¢]o] [o[o]e]+
E|E|E|E| o
]
.ﬂw.m..w; m 8
) w wv
3 28| 2|5| £ 5
= RSl | c|wv m m nnv
—_= © Q R P [
Q D Q
S & HREEERE =
A |e wcm veuon.mu b5
e = -k s MalE|8|E|T 2
s |58 |E|s E M EE
‘8o 2| A > Oemapl ..
Q = Sl (3= IR B =\~ ©
§ bt Joud I B i ) =13l 8| sl S| 8| & m
= S|E|E|8|E|2 2|2 | 8|8|8/8]8/8|8|e |23
mmmmmm.mm,mmm«mmma@amw
VIV B O n ||| o] = =
HEE EEEEE R e
= ] AR n| B—~
Ol |dle|f|m & & w T <[\ ||| ]|3|<|Eg
Jnepar oxy ayuren m g
Juswedse[dp oeAe | ofequuasse | ;U02 | SIUIENUOD SuES g2

$9991d Xnap ap 19BIU0) sjuepuadppur soeLINg

L 4





2 Les différents Types de Profils (ISO 3274)

Le Profil Brut

Profil résultant de l’intersection de la surface et d’un plan spécifié 

Axe X = direction de palpage

Axe Z = axe d’enregistrement des écarts ( >0 vers l’extérieur de la matière )

L’unité d’avance guide le capteur selon une référence rectiligne.

Les écarts de parallélisme entre la génératrice de la pièce et la référence de guidage de l’appareil apparaissent sur ce profil.

[image: image9.jpg]Surface profile
Profil de surface





[image: image10.jpg]T T

Ly T T T T T T T T T
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Point courant
X 27,0123 mm
Z 7,2827 pm

Point de référence
X 0,0000 mm
Z -0,0380 um
PV 32,2867 um

millimétres
Différence
AX 27,0123 mm
AZ 7,3207 pm
Pas 27,0123 mm

T T T T v
31 32 33 34 35 36 37

WYY

microns

Profil brut fraisage F2 - 16mm/Admin/S4C 22/06/05 17:31:49
20 20
15; H15
10—5 10
5+ k5

o Wrpeer -0

E
104 10
154 15
20 F-20
25+ 25
-30—: F-30




Le Profil Primaire

Profil issu du profil brut après application du filtre de longueur d’onde courte (s qui sépare les composantes de rugosité des composantes d’onde encore plus courtes (arrachements) présentes sur la surface et après optimisation aux moindres carrés qui redresse le profil brut. Il est la base du traitement numérique du profil au moyen d’un filtre de profil et du calcul des paramètres. 

[image: image11.jpg]Profil modifié

fraisage F2 - P/15.998mml/Ligne LS
fraisage F2 - 16mm/Admin/S4C

22/06/05 17:35:10
22/06/05 17:31:49

154

10

5

O gt

microns

5

1

-10-]
.15_

-20

ML m “ “l Jh“ ﬂ
r’ y" !’

15

10

microns

T T T T T T T T T T T T
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
millimétres

T T
33 34

T T T
35 36 37

=2 Pz(JIS) 28,1553 pm

Pa 4,6163 P 5,7173

Psk -0,3264 Pku 2,8169 |

B 12,7273 Pv 18,2408

16,3882 mm 9681 Pmr(C) 20 % | Hauteur (moyenne) 0,000 pm

Plg 157,16 pm 13,096 PH: 53 Pics | Hauteur (moyenne) 0,000 pm L

Pda 9,2 [Pz 30,9681 pm |Pdc 30,9681 pm | mr1% 0,00 % mR% 100,00 %

PS 106,13 pm [PSm 1155, 58 pm | Pmr. 50,00 % | décalage 0,000 ym mr% 50,00 %

Pin 15,9975 mm [Pc 21,3326 pm[PVo 0,2485 vol|décalage 0,000 pm mr% 50,00 %
PPc 56,0 pics/cm [Hauteur (moyenne) 0,000  pm  Bande passante 0,00 pm





Le Profil de Rugosité

Profil dérivé du profil primaire par suppression des composantes de grande longueur d’onde (ondulation) en appliquant le filtre de profil (c qui sépare les composantes de rugosité des composantes d’ondulation. Ce profil est intentionnellement modifié et sert de base à l’évaluation des paramètres de rugosité.

[image: image12.jpg]Profil Motifs de Rugositifraisage F2 - R&W/16.000mm/0.5mm,2.5mm/Ligne LS 22/06/05 17:39:24

fraisage F2 - 16mm/Admin/S4C 22/06/05 17:31:49
20+ 20

E E
-20- -20

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
millimétres





Le Profil d’ondulation 

Profil dérivé du profil primaire par application successive des filtres de profil (f et (c supprimant ainsi les composantes de très grande longueur d’onde à l’aide du filtre de profil (f et les composantes de faible longueur d’onde à l’aide du filtre de profil (c. Ce profil est intentionnellement modifié et sert de base à l’évaluation des paramètres d’ondulation.

[image: image13.jpg]Profil Motifs d'Ondulation

204 20
§ 2
g P8
£ E
-20- -20
-40-1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T =40
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
millimetres
0,013 ]
30,87 21,72 um 10,25
10,45 13,59 m

235,0 um|Sr um 2,27 um
Wte 14,11 um|Sar 1233 pm|Saw 198,8 um





3 Le Filtrage (ISO 11562)

On utilise un filtre de profil qui sépare le profil en composantes de longueur d’onde longue
 (ondulation  0,1mm  < ( < 10mm ) et en composantes de longueur d’onde courte ( rugosité 0,1µm  < ( < 10µm )

3.1 Caractéristique de transmission de la composante de profil à longueur d’onde longue

La caractéristique du filtre faisant passer l’ondulation et retenant la rugosité correspond à l’équation suivante


[image: image14.wmf]2

co

e

a

a

0

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

l

l

a

p

-

=


a0 = amplitude d’un profil de rugosité sinusoïdal avant filtrage

a1 = amplitude de la ligne moyenne de ce profil sinusoïdal

(co = longueur d’onde de coupure du filtre de profil ( co = cut-off )

( = longueur d’onde du profil sinusoïdal

[image: image15.jpg]Amplitude transmise 31/3,. en pourcentage

100

10

0,025 0,08 0,25 0.8 25 8 25

Longueur d’onde du profil sinusoidal, en millimétres




3.2 Caractéristique de transmission de la composante de profil à longueur d’onde courte

La caractéristique du filtre faisant passer la rugosité et retenant l’ondulation correspond à l’équation suivante


[image: image16.wmf]2

co

1

0

2

e

a

a

÷

ø

ö

ç

è

æ

l

l

a

p

-

=

 
; 

[image: image17.wmf]0

1

0

2

a

a

1

a

a

-

=


a2 = amplitude d’un profil de rugosité sinusoïdal

[image: image18.jpg]Amplitude transmise a,/a,. en pourcentage

100

o

10

P | TS | S |

0,025 0.08 0.25 0.8 25

Longueur d’onde du profil sinusoidal, en millimétres

25




On retiendra que, en utilisant un filtre dont la longueur d’onde de coupure vaut 0,8mm sur un profil ayant une longueur d’onde de 0,8 mm , ce filtre ne transmet que 50% de l’amplitude de ce profil.

3.3 Bande de transmission des profils

C’est la bande des longueurs d’onde d’un profil sinusoïdal qui sont transmises à plus de 50% lorsque deux filtres à phase correcte de longueur d’onde de coupure différentes sont appliquées au profil.

Filtre de profil (s
filtre qui sépare les composantes de rugosité des composantes d’onde encore plus courtes (arrachements) présentes sur la surface 
Filtre de profil (c
Filtre qui sépare les composantes de rugosité des composantes d’ondulation
Filtre de profil (f
Filtre qui supprime les composantes de très grande longueur d’onde en laissant passer les composantes de faible longueur d’onde (ondulation)

[image: image19.jpg]Transmission, %

100

w1
o

Profil de rugosité

Longueur d'onde




Les valeurs normalisées des longueurs d’onde sont les suivantes :

0,0025 / 0,008 / 0,025 / 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 / 8 / 25 mm

Pour  qu’un profil de rugosité soit correctement calculé après application des deux filtres (s et (c le pas de la rugosité AR doit être compris entre (s + ( et (c-( .
La valeur de ( peut être déterminée grâce au graphique ci-dessous qui montre la zone d’incertitude de la caractéristique d’un palpeur de rayon 2µm.
[image: image20.jpg]Amplitude transmis

N L]
III|I|III

' ‘”“Nm [
| i@%





4 Paramètres relatifs à la Norme NF EN ISO 4287

Cette norme définit différents paramètres de rugosité en les classant en 4 familles

· Paramètres d’amplitude

· Paramètres d’espacement

· Paramètres hybrides

· Courbes et paramètres associés

4.1 Paramètres d’amplitude

	Paramètres de Profil total
	Paramètres de rugosité
	Paramètres d’ondulation
	Significations
	Définition

	SAILLIES et CREUX

	Pp
	Rp
	Wp
	Hauteur maxi de saillie du profil
	Max ( Zp i )

	Pv
	Rv
	Wv
	Profondeur de creux maxi du profil
	Max ( Zvi )v

	Pz
	Rz
	Wz
	Hauteur maxi du profil
	Max (Zp i)+Max (Zvi)

( Rz = Rp + Rv

	
Pc
	
Rc
	
Wc
	Hauteur moyenne des éléments du profil
	
[image: image21.wmf]å

=

m

i

i

Zt

m

1

1



	


Pt
	


Rt
	


Wt
	Somme de la plus grande des hauteurs de saillie Zpi et de la plus grande profondeur des creux Zvi 
( sur la longueur d’évaluation alors que les 4 paramètres précédents sont déterminés sur une longueur de base avec l évaluation  (  l base   )
	


( Rt ( Rz



	MOYENNE DES ORDONNEES

	
Pa
	
Ra
	
Wa
	Ecart moyen arithmétique du profil évalué ( sur une longueur de base )
avec l =lp ; lr ou lw suivant le cas
	
[image: image22.wmf]ò

l

dx

x

Z

l

0

)

(

1



	
Pq
	
Rq
	
Wq
	Ecart moyen quadratique du profil évalué (sur une longueur de base)
avec l =lp ; lr ou lw suivant le cas
	
[image: image23.wmf]ò

l

dx

x

Z

l

0

2

)

(

1



	

Psk
	

Rsk
	

Wsk
	Facteur d’asymétrie du profil (Skewness) défini sur la courbe de distribution d’amplitude
avec l =lp ; lr ou lw suivant le cas
(lr= longueur de base de rugosité)
	
[image: image24.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

ò

r

l

r

dx

x

Z

l

Rq

Rsk

0

3

3

)

(

1

1



	
Pku
	
Rku
	
Wku
	Facteur d’aplatissement du profil (Kurtosis) défini sur la courbe de distribution d’amplitude
avec l =lp ; lr ou lw suivant le cas
( sur une longueur de base )
	
[image: image25.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

ò

r

l

r

dx

x

Z

l

Rq

Rku

0

4

4

)

(

1

1





Remarques sur les paramètres d’amplitude :

Paramètre Ra

[image: image26.jpg]Longueur de base

i J N ) A
VX "I;.IIII'I/"IJ’IIIA'II’IIIAIIIIIIIIII

;\\‘\'\"'.\\\\\ }‘N‘A}‘.\\.\‘\\\‘n QNNN NN NNNANY,

Ligne moyenne




Pour visualiser Ra, on répartit d’une manière uniforme les aires supérieures et inférieures autour de la ligne moyenne m. Ainsi l’on aura la relation suivante :


[image: image27.wmf]base

de

longueur

Ra

saillies

des

aires

creux

des

aires

.

2

1

å

å

=

=


Ra est égal à la hauteur de la bande obtenue

[image: image28.jpg]Rp

Rp

Rt




Sur les deux profils ci-dessus, on a :
Ra , Rt , R , Rsm , et AR identiques






Rp différent

Le comportement mécanique des deux profils est très différent :


Le profil supérieur résiste très peu à l’usure


Le profil inférieur résistera bien à l’usure

Paramètres Rsk , Rku

Rsk caractérise l’asymétrie et Rku l’aplatissement de la courbe de distribution d’amplitude.

Ces deux paramètres sont fortement influencés par des saillies ou des creux isolés

[image: image29.jpg]



	                                                                Significations           

	Cas 1 : Cas d’un profil plein ( les saillies les plus hautes sont écrêtées ) qui résistera bien à l’usure

D’où Rsk < 0
	Cas 1 : Cas d’un profil large d’où Rku < 3

	Cas 2 : Cas d’un profil normal ( le nombre de points du profil est maximum autour de la ligne moyenne ;  la courbe de distribution d’amplitude suit une loi normale ) d’où Rsk = 0
	Cas 2 : Cas d’un profil normal ( le nombre de points du profil est maximum autour de la ligne moyenne ;  la courbe de distribution d’amplitude suit une loi normale ) d’où Rku = 3

	Cas 3 : Cas d’un profil creux qui résistera très peu à l’usure ( les saillies les plus hautes disparaîtront rapidement dès les premières heures de fonctionnement ) d’où Rsk >0
	Cas 3 : Cas d’un profil serré d’où Rku > 3


4.2 Paramètres d’espacement

	Paramètres de Profil total
	Paramètres de rugosité
	Paramètres d’ondulation
	Significations
	Définition

	Psm
	Rsm
	Wsm
	Valeurs moyennes des largeurs des éléments du profil sur une longueur de base
	
[image: image30.wmf]å

=

m

i

i

Xs

m

1

1




4.3 Paramètres hybrides

	Paramètres de Profil total
	Paramètres de rugosité
	Paramètres d’ondulation
	Significations
	Définition

	P(q
	R(q
	W(q
	Valeurs quadratiques des pentes locales dZ / dX sur une longueur de base
	
[image: image31.wmf]å

=

m

i

i

Xs

m

1

1




4.4 Courbes et paramètres associés

[image: image32.jpg]Ligne moyenne

100
Rmr(c), %

Longueur d’évaluation

Courbe du taux de longueur portante




La longueur portante est représentée par la somme des segments rouges qui vaut Ml(c)
	Paramètres de Profil total
	Paramètres de rugosité
	Paramètres d’ondulation
	Significations
	Définition

	

Pmr(c)
	

Rmr(c)
	

Wmr(c)
	TAUX DE LONGUEUR PORTANTE
Rapport de la longueur portante du profil à un niveau donné c , Ml(c) à la longueur d’évaluation le
( Voir fig ci-dessus )
	
[image: image33.wmf]e

c

l

Ml

)

(



	

P(c
	

R(c
	

W(c
	DIFFERENCE DE HAUTEUR DE COUPE DU PROFIL
Distance entre  2 niveaux de coupe correspondant à des taux de longueur portante donnés

[image: image34.jpg]@

2

0

0

s

w0

5
Rar

00





	

R(c = c1 – c0

	Pmr
	Rmr
	Wmr
	TAUX DE LONGUEUR PORTANTE RELATIF
Taux de longueur portante déterminé pour un niveau de coupe, à une hauteur R(c par rapport à une référence c0
	Exemple :

Rmr = Rmr(c1)

Où c1 = c0 +R(c
c0 = c(Rmr0)


	PROFIL PLEIN

	
[image: image35.wmf] 


	Ici on constate que la courbe est relativement plate dans sa partie intermédiaire

[image: image36.jpg]0

0

0

£

K

w0

00





	Etat de surface d’un profil plein
	Courbe du taux de longueur portante


	PROFIL CREUX

	[image: image37.jpg]



	Ici la courbe chute rapidement

[image: image38.jpg]0

3

0

£

w0

5

00





	Etat de surface d’un profil creux
	Courbe du taux de longueur portante


Remarques concernant la courbe du taux de longueur portante

Elle représente la variation du taux de longueur portante en fonction de l’augmentation en profondeur du profil.

Pmr(c) :
Pourcentage portant par rapport au profil total non filtré qui intègre forme, ondulation et rugosité

Wmr(c) : Pourcentage portant de l’ondulation sur un profil résultant d’un filtrage passe-bas

Rmr(c) : Pourcentage portant de la rugosité sur un profil résultant d’un filtrage passe-haut

Cette courbe permet de prévoir le comportement à l’usure d’une surface. On y distingue 3 zones :

· ZONE DE RODAGE en rouge qui correspond aux pics les plus saillants qui vont être usés rapidement durant les premières heures de fonctionnement

· Zone de fonctionnement qui définit la quantité de matière disponible à l’usure

· ZONE DE LUBRIFICATION en jaune qui indique les creux disponibles pour retenir le lubrifiant nécessaire au bon fonctionnement

En considérant une bande de 40 % de Pmr(c) centrée sur Pmr(c) = 50% on constate que :

R(c(profil creux)  »  R(c(profil plein)

4.5 Organigramme décisionnel

[image: image39.jpg]I MESURE DES PARAMETRES DE PROFIL NF EN ISO 4287 ’

Longueur de
base
specifiée

Choix A ¢=
Longueur de
Base

Choix
Ac=0.8mm

Profil

Périodique NON

Oul

Mesure de
Rz,Rv,Rp,R¢,Rt

Mesure de
Ra,Rq,Rsk,Rku

Mesure des parameétres
de rugosité

Ra est-il dans
la bonne
plage ?

Rz est-il
dans la
bonne plage?

Rsm est-il
dans la bonne
plage ?

Oul
NON NON

OUl 90|

 »{Meswe OK

AFFINER LE CHOIX
DU FILTRE





Les plages de Ra, Rz et Rsm sont définies dans les tableaux ci-dessous

Remarque : La longueur de base est égale à la longueur d’onde du filtre de profil (c

Longueurs de base pour le mesurage de Ra, Rq, Rsk, Rku, R(q et pour les courbes et paramètres associés de profils non-périodiques

	Mesure de Ra

µm
	Longueur de base de la rugosité
	Longueur d’évaluation de la rugosité

	0,006<Ra(0,02
	0,08
	0,4

	0,02<Ra(0,1
	0,25
	1,25

	0,1<Ra(2
	0,8
	4

	2<Ra(10
	2,5
	12,5

	10<Ra(80
	8
	40


Longueurs de base pour le mesurage de Rz, Rv, Rp, Rc, Rt  de profils non-périodiques

	Mesure de Rz

µm
	Longueur de base de la rugosité
	Longueur d’évaluation de la rugosité

	0,025<Rz(0,1
	0,08
	0,4

	0,1<Rz(0,5
	0,25
	1,25

	0,5<Rz(10
	0,8
	4

	10<Rz(50
	2,5
	12,5

	50<Rz(200
	8
	40


Longueurs de base pour le mesurage des paramètres R de profils périodiques et de Rsm de profils périodiques ou non-périodiques

	Mesure de Rsm

µm
	Longueur de base de la rugosité
	Longueur d’évaluation de la rugosité

	13<Rsm(40
	0,08
	0,4

	40<Rsm(130
	0,25
	1,25

	130<Rsm(400
	0,8
	4

	400<Rsm(1300
	2,5
	12,5

	1300<Rsm(4000
	8
	40


Les différentes longueurs d’exploration sont fonction de la longueur d’onde de coupure du filtre (c

	Longueur d’onde de coupure
 (c (mm)
	
0,08
	
0,25
	
0,8
	
2,5
	
8

	Longueur d’évaluation par défaut (mm)
	
0,4
	
1,25
	
4
	
12,5
	
40


5 Méthode des motifs : principaux paramètres et interprétation

Les paramètres de rugosité et d’ondulation fonctionnels sont :
R , Rx , AR , W , Wx , Wte  et P(c
Les paramètres P sont calculés sur le profil primaire

Les paramètres R sont calculés sur le profil de rugosité

Les paramètres W sont calculés sur le profil d’ondulation

5.1 Les paramètres du profil primaire ( ISO 4287 et 13565 )

5.1.1 Paramètre P(c ( voir illustration au chap 4.4 )

P(c   
= C2 – C1

= C(Pmr2) - C(Pmr1)


= Différence de hauteur de coupe


= Distance verticale entre deux niveaux de coupe d’une courbe de taux de longueur portante 

Interprétation :

a) Profil faiblement crevassé

En considérant les 40 % de la zone centrale, on remarque que P(c est très faible. 

On indiquera une valeur limite supérieure sur les dessins dans le cas de surfaces très sollicitées :

· Surfaces de glissement lubrifiées telles que chemises et pistons

· Surfaces de glissement

· Surfaces de roulement

b) Profil fortement crevassé

Plus le profil est crevassé, plus la pente de la zone centrale est importante

Il est conseillé d’indiquer le paramètre P(c dans les cas de sollicitations suivantes :

· Frottement de glissement ( FG ) pour limiter l’usure

· Résistance au matage ( RM ) pour éviter l’écrasement de la matière

· Etanchéité dynamique sans joint ( ED ) pour limiter les fuites

· Assemblage avec contraintes ( AC ) pour résister à la fatigue

5.2 Les paramètres de rugosité

5.2.1 Paramètre R ( ISO 12085 )

        R 
=Profondeur moyenne des motifs de rugosité 


= Moyenne arithmétique des profondeurs Hj  des motifs de rugosité


[image: image40.wmf]å

=

=

m

j

j

H

m

R

1

1

  avec m = nombre de valeurs Hj
Définition du motif :

Portion du profil comprise entre les points les plus hauts de 2 saillies locales du profil consécutives ou non

Caractéristique du motif : T = MIN ( Hj , Hj+1 )

On retient la valeur la plus faible de chaque motif pour calculer R

R donne alors une image globale des profondeurs des stries de rugosité

[image: image41.jpg]T=MIN(H,:H,.,]
ici:T=H, .,

Motif de rugosité




5.2.2 Paramètre AR ( ISO 12085 )

      AR 
= Pas moyen des motifs de rugosité


= Moyenne arithmétique des longueurs ARi des motifs de rugosité


[image: image42.wmf]å

=

=

n

j

i

AR

n

AR

1

1

  avec m = 2n car il y a 2 fois plus de valeurs Hj que de valeurs ARi
Il est conseillé d’indiquer le paramètre AR dans le cas d’un dépôt électrolytique où une valeur trop faible de AR nuit à l’accrochage du  dépôt. 

5.2.3 Paramètre Rx ( ISO 12085 )

        Rx 
=Profondeur maximum d’une irrégularité de profil 


= Plus grande des profondeurs Hj  des motifs de rugosité à l’intérieur de la longueur d’évaluation

Sur la figure ci-dessous on a : Rx = H3
[image: image43.jpg]Parametres de rugosité




Il est conseillé d’indiquer le paramètre Rx dans les cas suivants :

· Etanchéité statique ( ES ) ; une valeur de Rx trop grande implique des fuites car l’écrasement du joint n’absorbe pas la profondeur trop grande des stries

· Résistance aux efforts alternés ( EA ) ; une valeur de Rx trop grande créée une amorce de rupture

· Etanchéité dynamique sans joint ( ED ) pour limiter les fuites

· Etanchéité dynamique avec joint ( ED ) pour éviter la détérioration du joint si Rx est trop grand

· Résistance à la corrosion ; une valeur de Rx trop grande nuit à la pénétration des revêtements 

5.3 Les Paramètres d’ondulation

[image: image44.jpg]Parameétres d'ondulation




5.3.1 Paramètre W ( ISO 12085 )

        W 
=Profondeur moyenne des motifs d’ondulation 


= Moyenne arithmétique des profondeurs Hwj  des motifs d’ondulation


[image: image45.wmf]å

=

=

m

j

wj

H

m

W

1

1

  avec m = nombre de valeurs Hwj
Définition du motif :

Le motif d’ondulation est déterminé sur la ligne enveloppe du profil primaire

[image: image46.jpg]T =MIN(Hw ,: Hw . 1]
ici: T =Hw, .4

Motif d'ondulation




5.3.2 Paramètre Wx et Wte ( ISO 12085 )

        Wx
=Profondeur maximale d’ondulation


= Plus grande des profondeurs Hwj  des motifs d’ondulation à l’intérieur de la longueur d’évaluation

     Wte
= Profondeur totale d’ondulation


= Distance entre le point le plus haut et le point le plus bas de la ligne enveloppe supérieure du profil primaire

Il est conseillé d’indiquer le paramètre Wx dans les cas suivants :

· Etanchéité dynamique avec joint ( ED ) pour éviter la détérioration du joint par fatigue lors de l’écrasement-relâchement si Wx est trop grand

· Dans le cas de roulement pour éviter les phénomènes de bruits et résonances

6 Exemples d’analyses

Soit une surface qui a été usinée en fraisage dans les conditions suivantes :

a) Usinage par fraisage avec une fraise ARS Ø63mm de 8 dents, Vc=25 m/min, Profondeur de passe=1mm, fz=0,25mm/dent,  

b) Rodage manuel de la surface

[image: image47.jpg]microns

Profil modifié

fraisage F5 - P/15.998mm/Ligne LS
fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C

07/06/05 15:15:07
07/06/05 15:13:37

15 -15
10 :'10
5+ ;5
o] gl nhﬁn L. A Al Al M lm \“n .l m .h. o
54 ’ ‘ -
15+ 15
-20- L20
254 L25

T

millimétres

T T T T T T T T T T T T T T T A LA
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Hauteur (moyenne) 0,000 um

Hauteur (moyenne) 0,000 pm

mr1% 0,00 % m2% 100, 00 %
50,00 % décalage 0,000 pm mr% 50, 00 %
décalage 0,000 pm mr% 50,00 %

Hauteur (moyenne) 0,000 um

Bande passante 0,00 um





On distingue sur le graphique ci-dessus que les stries les plus profondes sont espacées de 2 mm, ce qui correspond à l’avance par tour = 0,25 mm/dent x 8 dents. Les saillies les plus élevées issues du fraisage ont été enlevées par l’opération de rodage. On voit ainsi que le profil comporte beaucoup plus de points au-dessus de la ligne moyenne (altitude=0) d’où la courbe de distribution d’amplitude (en bleu ci-dessous) qui est asymétrique (le paramètre Psk est donc négatif et vaut –1,78) et pointue (le paramètre Pku est >3 et vaut 5,98).

[image: image48.jpg]Taux de portance

fraisage F5 - P/15.998mml/Ligne LS
fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C

07/06/05 15:15:07
07/06/05 15:13:37

12,3
_ Taux de portance —
% Courbe d'amplitude —
“C;. 0.0 al
g // :
ﬁ |
T

2By % Matiére 100%
~ Curseur Supérieur Bande [ Curseur Inférieur
Niveau 6,10 um|Bande/Htp 12,27 pUm|Niveau -6,17 um
mr1% 4,0 % |Delta mr% 84,3 % | mr2% 88,3 %
HSC 26 Pics|Comptage Pic 7  pics/cm/HSC 13 Pics





6.1 Analyse des paramètres de rugosité Ra , Rz , Rsm d’après ISO 4287

Le graphique ci-dessous est obtenu en utilisant un filtre gaussien de longueur d’onde (c = 0,8mm

On remarque que Rt= 23,2µm est très inférieur à Pt qui vaut 37,7µm. Le signal est trop atténué par le filtre.

D’après la norme les paramètres  Ra, Rz et Rsm devraient se situer dans les intervalles suivants :
0,1<Ra<2µm , 0,5<Rz<10µm , et 130<Rsm<400µm. On voit que seul Rsm=157µm est dans la plage indiquée. On fait alors une autre analyse avec (c = 2,5mm
[image: image49.jpg]Profil modifié

fraisage F5 - R/18x0.8mm/G/100/Ligne LS 07/06/05 15:20:07
fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C 07/06/05 15:13:37

15

DRI T LT R
L CATR AR BTN L g

-5+ ‘ ‘ -5

microns

microns

T T Tram T T | KLY D EARUARL T T T 1 T T T T ) Lgds T T
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
millimétres

[P e e O i [ PBTteY 0,043 °[R: — -
. -
Rku 4,4875 ] = -
Re_ 6.6004 ym|Rv 9,3012 —
RLo 14,8585 mm [Rt 23,2209 Rmr(c) 57,37 % | Hauteur (moyenne) 0,000 _um

B : Pics | Hauteur (moyenne) 0,000 _ym a
mr1% 0.0 %
RSm 157,85 m décalage 0,000 %
Rc 8,0740 ym vol | décalage 0,000 %





Le graphique ci-dessous est obtenu en utilisant un filtre gaussien de longueur d’onde (c = 2,5mm

[image: image50.jpg]07/06/05 15:26:38

Profil modifié fraisage F5 - R/5x2.5mm/G/300/Ligne LS

fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C 07/06/05 15:13:37
154 15
104 | -10
5- F5

L I ili ullll b ulli “ ll »h “ lll NII 0 R Y AN
2] 4 P L 12
s -5 [ L-5 §
g 8
(= - €

-10 -10

=15+ +-15

20 20

-25 F-25

T | SRR SR L L T T T T T T T i T T LR L T T T
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
millimétres
Pente -0,043 ° [Rz(JIS) 17,2222 um -

Ra 3,9153 pm|R 5,4967 pm [R3z 12,0078 um B _ .
Rsk 1,7145 RKu 5,7895 R3y 13,5113 pm -~ B
R| 9,1049 pm |Rv 19,3596 um . —
RLo 12,9098 mm |Rt 8638 um |Rmr(c) 66, 17 % | Hauteur (moyenne) 0,000 um B - oiia
R 130,73 m | R 15,137 °|RHSC 65 Pics | Hauteur (moyenne) 0,000 pm
Rda 11,776 °|Rz 28,4645 um |Rdc 33,8638 pm|mri1% 0,0 % mr2%
RS 52,44 m | RSm 324,08 im | Rmr 50, 00 % | décalage 0,000 pm mr%_
Rin 12,5000 mm |Rc 1,8818 _um |[RVo 2642 ol | décalage 0,000 _pm mr%

RPc 88,8 picsicm | Hauteur (moyenne) 0,000 _um Bande passante 000 um





D’après la norme les paramètres  Ra, Rz et Rsm devraient se situer dans les intervalles suivants :
2<Ra<10µm , 10<Rz<50µm , et 400<Rsm<1300µm. On voit que seul Rsm n’est pas dans la plage prescrite et que Rt=33,8µm est plus proche de Pt. L’atténuation due au filtre est moindre. Rsm hors plage est dû au mode d’obtention de la surface par fraisage puis rodage.  (c = 2,5mm est le bon filtre.
6.2 Analyse R et W d’après ISO 12085

1ère Interprétation : on utilise simultanément les 2 filtres standards (c = 0,1mm (pour la rugosité) et (f = 0,5mm (pour l’ondulation). La longueur des données est réduite à 3,2mm bien que la longueur palpée soit de 16mm.

Les motifs de rugosité et d’ondulation ne sont pas représentatifs de la réalité et les paramètres calculés sont par conséquent mauvais.

[image: image51.jpg]Profil Motifs de Rugosité fraisage F5 - R&W/3.200mm/0.1mm,0.5mm/Ligne LS 07/06/05 15:41:26

fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C 07/06/05 15:13:37
20 20

E  20- L20 E
-40 --40

R R B o R B EN s T B URL LI PN WL B IR B TR SR B A |
17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 194 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8
millimétres

microns
microns

T ] T T T T T T T T T T T T T T T T T
17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 194 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8

millimétres
Pente -0,079 7|
Pt 32,45 pm|Rx 15,83 m(W 5,13 pm|
R 4,00 pm|{Wx 28,66 pm|Aw 235,9 pm
Ar 46,2  um|Sr 2,45 m|Sw 6,22 Mm
Wie 32,02 ym|Sar 25,0 pUm|Saw 151,3 pum





2ème Interprétation : on utilise simultanément les 2 filtres standards (c = 0,5mm (pour la rugosité) et (f = 2,5mm (pour l’ondulation). La longueur des données est identique à la longueur palpée soit, 16mm.

Les motifs de rugosité et d’ondulation représentent bien la réalité et les paramètres calculés sont par conséquent bons.

[image: image52.jpg]Profil Motifs de Rugositi fraisage F5 - R&W/16.000mm/0.5mm,2.5mm/Ligne LS

»
c
[

L
=]

microns

fraisage F5 - 16mm/Admin/S4C

07/06/05 15:37:02

07/06/05 15:13:37

T
6

-20

40

L L T T oo T T T T T | L) ) T T T
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
millimétres

T T i
32 33 34 35 36

microns

microns

Pente -0,043 2
Bt 37,26 um|Rx 28,42 um(W 5,50 pum
R 7,60 pm|Wx 9,43 um|Aw 1517,1 um
Ar 164,5 um|Sr 5,83 um|Sw 2,28 um|
Wte 12,28 um|Sar 145,4 pm|Saw 694,6 Um





7 Exemples industriels d’indications de paramètres

7.1 Etanchéité Statique

	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	[image: image53.jpg]



	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]



	


Exemples :
Joint de culasse



Joint de carter



Joint d’embase pour distributeur pneumatique

Commentaires :
Si les surfaces étaient une succession de pics et de creux réguliers, le joint, si souple soit-il, ne pourrait combler toutes ces irrégularités d’où les spécifications de Rx et Wte tout en ayant W( R.

7.2 Etanchéité Dynamique

	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	Sans Joint

[image: image56.jpg]VVV/%/

.




	[image: image57.jpg]



	[image: image58.jpg]Pt




	


Exemples :
Piston sans joint assurant une pression



Injecteur



Tiroir de distributeur hydraulique



Boite de vitesses automatique

Commentaires :
Les surfaces en contact ne doivent pas favoriser les risques de fuite, d’où les spécifications Rx et du taux de longueur portante du profil total Pmr(c),  l’ondulation devant rester acceptable, c’est-à-dire W( 0,6 R.
	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	Avec Joint

[image: image59.jpg]



	[image: image60.jpg]JOIN





	[image: image61.jpg]JOINT





	


Exemple :
Joint de vilebrequin



Arbre de sortie de réducteur

Commentaires :
La pièce ne doit pas user la lèvre du joint et l’ondulation ne doit pas être un facteur de fuite, d’où les spécifications R et Wx, sachant que W( 0,6 R.
7.3 Frottement Sec

	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	[image: image62.jpg]



	[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]=




	


Exemple :
Freins à disques, Tambour



Charbons sur collecteur de moteur électrique

Commentaires :
La seule spécification de R n’empêche pas le phénomène ondulatoire
Aucun obstacle majeur ne doit venir empêcher le coulissement d’une pièce par rapport à une autre, d’où les spécifications R et Wx, et AR dans le cas du disque de frein.
7.4 Résistance à la fatigue

	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	
	[image: image65.jpg]Rx

CRIQUE

Concentration de contranfes sur
la section (a3 plus faible




	[image: image66.jpg]



	


Exemple :
Barres de torsion



Ressorts et Amortisseurs

Commentaires :
La surface ne doit pas présenter d’amorce de rupture, d’où la spécification  de Rx .On peut également mentionner une valeur de AR/R
7.5 Frottement de Glissement

	Fonction
	Mauvais
	Bon
	Indication

	[image: image67.jpg]




	[image: image68.jpg]



	[image: image69.jpg], IMAGE DUAVDLUNE
RESERVES  D'HUILE D’HUILE EN RESERVE
LOGEMENTS DES PARTICULES POUVANT C
ROULER ET PROVOQUER LE GRIPPAGE




	


Exemple :
Glissières de machine-outil



Paliers de vilebrequin

Commentaires :
La seule spécification de R n’empêche pas le phénomène ondulatoire. La présence d’ondulation va espacer les points de contact et provoquer la rupture du film d’huile. Le film d’huile, condition de durabilité de l’ensemble fonctionnel, ne doit en aucun cas être rompu par la microgéométrie des pièces en contact, d’où les spécifications  de R et du taux de longueur portante du profil total Pmr(c).
a





c





b





Wx





e





d





Pmr(c)





Wtea





Rx





Rxb





R





Wx





R





Rx











Pmr(c)





R








Etats de surface
Page 3
ES1.doc

_1178624521.unknown

_1178631829.unknown

_1178713613.unknown

_1178717198.unknown

_1178961263.doc
[image: image1.png]






_1178726970.unknown

_1178716743.unknown

_1178711527.unknown

_1178627936.unknown

_1178629020.unknown

_1178626017.unknown

_1178626587.unknown

_1121674316.unknown

_1121674329.unknown

_1121674255.unknown

