Section 2 item 5


CHROMATOGRAPHIE

EN PHASE GAZEUSE (CPG)

Généralités

· Technique de séparation applicable aux composés gazeux ou susceptibles d’être volatilisés par élévation de T°

· Limitée aux composés thermostables et suffisamment volatils (MM<300)
· Principales applications :
· analyse pétrochimique
· industrie des arômes, des parfums
· environnement 
· indus pharmaceutique →place ↓ au profit de la chromato liq

· PM = gaz =gaz vecteur

· PS (ds colonne) : 
· Sous forme de grains ( colonnes remplies 

· ou de film déposé sur la paroi interne de la colonne capillaire ou semi capillaire

· Echantillon :

· soit liq déposé sur support = chromato gaz/liq




méca =partage
· soit solide = chromato gaz/solide




méca = adsorption
· la rétention est fct° :


- de la nature de la PS (polarité)


- de la T° de la colonne


- PM = rôle passif (transport)
1 Appareillage

[image: image1.png]gaz

vecteur
chambre @
dinjection Ul detecteur
controle de amplificateur
température
four
intégrateur
enregistreur
ventilateur
colonne analytique




[image: image2.jpg]- S\r‘“ $ﬁ~ d qb , FQU \,lhht‘ae/ 19

résigtance L f mym——»m g';z';se
pEan;reée de la, L /

Qd @ lute . squilibre, U tension

N G&w - deesaubre |

Fig.28 : Détecteur catharométrique en CPG

amma

u/t't(& 2 ek:;ha,l:& —]
q wolleckons— oms.

colonne

'\’(cumma m@u’ rf e

colonne

olacge TILLRZETEN]  slectrode de collecte

O

enregistreur

—bruleur polarisé

—«— Air ou oxygéne

P /A — Hydrogéne { ‘u'z)

= qu;»um'vev;@l , hes canedhle

Fig.29 : Détecteur a ionisation de flamme en CPG

filtre
cellule photoélectrique

M

—~— Hydrogéne

— % ‘ —— . Air ou

Oxygeéne -

Fig.30 : Détecteur a photométrie de flamme en CPG

source de radioactivité (“1'“‘} B)

X

Fig.31 : Détecteur a capture d électrons en CPG

5 b @i ble o W'd pr ¢

PPN S PP X Y

f*u(r.j‘w A2 S




1.1 Source de gaz

· Nature :  N2 ,He2 ,  H2++, Ar ou mélange argon/méthane.

· Propriétés : Pur, inerte avec le détecteur et l’ech, peu visqueux, bonne conductibilité thermique

· Sous  P° (sécurité !), détendu sous 1 à 4 bar (via détendeurs)

· Paramètres essentiels pour la reproductibilité ( la régulation du débit
· Régulation électronique de façon à être à débit constant

· 1 à 25 ml/min en fct° du détecteur et Ø de la colonne

· Possibilité de faire une programmation du D° de gaz (pour améliorer le temps d’analyse)

· Mesure du débit avec débimètre (ex :à bulle de savon)

· tubulure latérale en verre reliée à la sortie de la colonne
· calcule le tps que met une bulle de savon pour parcourir x mm

1.2 Chambre d’injection

· L’injecteur doit vaporiser l’ech puis l’entraîner ds la tête de la colonne
· Chauffé à 30°C <colonne
· Si echantillon gazeux : 

· seringue spéciale 
· injecteur à boucle
· Si echantillon liq ou solide en solution :

· µseringues (fig 25)
· Injection de 1 à 5 µl
· Types d’injection (≠ en fct du type de colonne) : 
· Colonnes remplies :
· injection par vaporisation directe (fig 26) :

· microseringue ( septum ( tt l’ech est vaporisé puis transféré ds la colonne par le gaz vecteur 

· utilisé pour colonnes remplies et semi capillaire.
· injection par la technique de l’espace de tête « headspace »
·  pour composés très volatils : traces /matrice cplxe ,peu volatile

· →dosage solvant résiduel ds Pa

· ech ds flacon type antibio + bouchon transperçable, puis chauffage (60 à 80° ) pdt tps donné (30’ à 1H)

· prélèvement, injection vap en eq avec ech 

· les composés volatils sont ds vap à une conc ↔ à celle ds le liq
· technique quantitative :dosage /gamme d’étalonnage ds les même cdt°
· sélective
· ut pour doser arôme ds vin
· méthode PE : dosage des solvants résiduels /PA
· Colonnes capillaires:
· injection avec/sans division ou split/splitless (fig 27)

· seringues ,septum

·  split→gaz vecteur ds chambre de vap ; vanne de fuite : 1à10% pénètre ds colonne

·  splitless →pour solution très diluées ;vanne de fuite fermée (la solution injectée est volatalisée à chaud puis recondensée en tête de colonne à basse T°. Après élimination du solvant, les substances sont volatilisées par augmentation progressive de la T°).

· Injection à aiguille (injecteur de Ross) (permet l’élimination du solvant) : après dépôt à froid à l’extrémité d’une aiguille de verre et évaporation du solvant, la solution est introduite directement au sommet de la colonne. (système intéressant en CPG-SM)
· Injecteur « on column » (injection directe en tête de colonne capillaire refroidie
1.3 Four

· Enceinte où est située la colonne
· Régulation T° au 1/10ème de degré près ( Stabilité thermique !
· Ventilation forcée en permanence →T° homogène
· Mode de travail : isotherme ou en programmation de T° ( !! retour à la T° initiale doit être rapide)
1.4 Colonnes

( Généralement enroulées en spires - il en existe de 3 types :

· Colonnes remplies :

· de moins en moins ut (les + anciennes)
· 3 à 5 m x 1 à 4 mm de Ø interne

· tube en acier inoxydable ou verre pyrex, contenant des grains

· tube laisse trace métallique qui catalyse la réaction à chaud

· grains : support imprégnés de 3 à 25% de φs liq (partag G ou + rarement support seul)

· Colonnes capillaires +++(dite de Golay) : 
· 15 à 100 m (très longues) x 0.1 à 0.35 mm Ø interne

· silice fondue revêtue de polyimide à l’ext

· PS = déposé sur la paroi interne de la paroi sous forme de :

· film liquide+++ (partage G-L)  (colonne WCOT

· solide = part. poreuses imprégnées de PS (adsorption G-S) ( colonne SCOT
NB : actuellement ,greffage chimique sur paroi de silice au lieu de dépôt de film

· Colonnes semi capillaires = Mégabores =macrobores =ultrabores (bores =trous)

· 5 à 50 m x 530 µm Ø interne
· aspect de colonne capillaire
Caractéristiques et avantage des colonnes capillaires ou semi capillaires :




C. remplies


C.capillaires

Perméabilité


2.10^-7 cm²


100.10^-7 cm²

Volume φm/φs

             10 - 100


100 – 1000

h



0.5 à 1 mm


 0.1 à 0.5 mm

NB : la perméabilité est proportionnelle 
au Ø des particules dp² pour colonne remplies






au rayon r² pour colonne capillaires

◊ Perméabilité de 10^-7↔ 10 trous de 1 µm²

C. capillaire a une perméabilité ~50 x > à celle d’une C. remplie

→perte de charge faible ,colonnes longues possibles ;N élevé

◊ vol C. capillaire >C. remplie →+ de gaz vecteur (φs)

→analyse + rapide 

mais faible capacité (on ne peut chargé trop la colonne→ut solutions très diluées

◊ h : hauteur équivalente d’un plateau théorique


h=Longueur colonne/N

+ colonne effi + h petit

→bcp + faible avec C. capillaire car effi élevé →pic + étroit →meilleur résolution 

NB : l’efficacité d’une colonne (nb de plateaux théoriques) augmente quand :


- Diamètre interne diminue


- Longueur augmente
(sinon changer de PS)

1.5 Phase stationnaire (PS)

( Sont au cœur de la séparation chromatographique
· Liquide +++

· Imprégnées sur un support solide de silice / colonnes remplies (grande stabilité thermique ; inerte)
· Déposés sous forme de film / colonnes capillaires
· Caractérisée par :
· Structure chimique
· Polarité
· Aptitude à dissoudre les molécules
· T° max d’utilisation
· Nature :
· 4 groupes :
· Polyesters de glycols 

( PS polaire
· Polyethers de glycol (Carbowax)     ( PS polaire
· Silicones = polysiloxane 

( PS variable en fct du greffage
· Carbures saturés 


( PS apolaire
· Les polysiloxanes sont les + utilisés (huiles ,gommes silicones)
· avec substituants divers pour conférer des polarités ≠tes (greffage)
· Polarité variable en fct° de la ramification (n)
Si on diminue l’épaisseur du film :


- on augmente le rapport de phase : (=Vg/Vl


- on diminue la rétention du soluté


- on diminue le facteur de capacité


- on diminue la T° d’élution

 csqce : il faut augmenter le nb de plateaux théoriques

Les films épais : séparent les composés à basse T°éb

Les films minces : séparent les composés à haut PM et T°éb élevée

P301 du moniteur

· Solide :

( Petites particules de granulométrie homogène : 
· Les tamis moléculaires (cristaux d’aluminosilicates) ( retient les molécules en fct de leur taille
· Polymères poreux PORAPAK (d’ benzènique) ( séparation des composés polaires à T°eb élevés (ex : alcool, amines…)
NB : Une diminution de l’épaisseur de la PS entraine :


-une diminution de la rétention des solutés


-une diminution de k                                                     (intéressant si cp à T°d’élution élevée)


-une diminution de la T° d’élution

( Il faut alors augmenter N pour avoir une Rs donnée.

1.6 Détecteurs

· Dans un bloc chauffé à T° >30°C four 

· Le + courant = détecteur à ionisation de flamme
· Caractérisé par  :

· Sélectivité (possibilité de détecter spécifiquement 1 ou pls composés)

· Sensibilité (limite de détection)

· Gamme de linéarité (proportionnalité réponse/concentration)

· Stabilité
a) Catharomètre (conductibilité thermique)

· Conductibilité du gaz vecteur est une cste qui ↓ en présence de m* étrangères
· 2 blocs métalliques thermostatés :

· 1 bloc de ref parcouru par un gaz vecteur en permanence
· 1 bloc de mesure parcouru par ce qui sort de la colonne

· Cavité avec filament thermosensible qui a une résistance R chauffée électriquement 
· Electrodes = branches du pont de Wheastone

· Ds bloc de mesure :
· Qd pas de soluté → equilibre T° ds pont de Wheastone 
· Qd présence de soluté→↓ conductivité thermique ,T° modifiée ,résistance modifiée 
· le pont est déseq →on enregistre deseq de T°

· Avantage = détecteur universel, simple, non destructif
· Inconvénient = peu sensible (de l’ordre du (g), non spécifique
→ut srtt pour l’analyse de gaz
b) Ionisation de flamme (ou FID) +++

· Courant gazeux sortant de la colonne arrive ds flamme (H2 + air ou O2) à 2100°C placée entre 2 électrodes
· M* organiques brûlées ds flamme →courant faible d’ion proportionnel au nbre de m* brûlées 
· Ces ions sont collectés entre 2 électrodes portées à une ddp de 10 à 300 volt
· L’une sert de polarisation (masse)
· L’autre sert d’anode et recueille le courant 

· Ce courant est transformé et amplifié par électromètre en une T° mesurée
· Réponse :
fct° des réglages α/H2 
(( un optimum)


Variable pour chaque fct° organique
· Avantages :

· Détecteur quasi universel →répond à ttes les m* organiques (sauf formol et ac formique)
· très sensible (du (g  au ng) →détecteur par excellence en CPG
· Inconvénients :

· Destruction de l’échantillon

· Non spécifique (tous les cp organiques)
c) Thermoïonique (ou NPD)

· Même principe que la FID, mais présence d’un sel  de métal alcalin de Rb ou Ce placé près de la flamme multiplie la réponse des composés azotés et phosphatés 200 à 500 x
→céramique dopée avec sel ds l’axe de la flamme

· Détecte trace de composés N ou P qd composés matrice cplxe

· Détecteur très sensible et sélectif pour N et P 
· Utilisation :

· Pour pesticides organophosphorés et m* azotées ds milieux bio
· Médicaments azotés (barbituriques, hydantoines, ATD…)

· Sensibilité et sélectivité recherchée ds matrice cplxe
d) Photométrie de flamme (FDP)

-composé P ou S ds flamme α-H2 réductrice (pour éviter la formation d’oxydes)
→excitation et émission de lumière 

- analyse l’nrj lumineuse à l’aide de filtres (P :526 nm ,S :394 nm)

-très sensible et sélectif pour S et P

-analyse des pesticides P et S (sensibilité : ng-pg et sélectivité recherchée ds matrice complexe)

[image: image3.jpg]chromatographe en phase gazeuse

4

[ | 1

% 2 =V A~ AL
2 3 5 f

chambre four + colonne

dinjection )

1 (TSe e & Lo

wlonne )

Jdebd ¢t

enregistreur

détecteur

oz P N,

source de gaz

Fig.24 : Schéma d'un chromatographe en phase gazeuse

ﬁ:@jﬁmx]....}m.1...q..,‘pmju.;1,...1..u1u..f 1271 |
1

—

Fig.25 : Seringue utilisde en CPG (’iﬁb_}il—>





e) Capture d’e- (ECD)

- capacité de certaines molécules à capter les électrons émis par une source radioactive et de former des ions négatifs susceptibles de se combiner aux ions + du gaz vecteur diminution du courant de base.
- source radioactive émettrice de rayonnement β- de faible nrj (Ni ou H) ionise le gaz vecteur selon relation :


β- + N2 →N2+ + e-
courant de base


M + e-→M-

M = substance électophile (Cl, Br

→enregistre signaux négatifs

le courant de base (collecté par électrodes) ↓ en présence d’une substance électrophile

gde pureté des solvants 


pas de solvants chlorés ,pas de bouchon PVP…

réglementation particulière (localisation ,maintenance ,inspection)

•très sélectif et très sensible pour substances électrophiles
→détecteur donnant info structurale
( Intéressant pour le dosage des médicaments susceptibles de donner des dérivés fluoroacétylés
f) Spectrométrie de masse

· Identification des composés à partir du spectre de masse (SM) ,du spectre de fragmentation ,svt comparaison avec bibliothèque de spectre
· Technique d’ionisation = impact électronique

· Les colonnes capillaires en silice fondue permettent ce couplage
· Ce couplage CPG/SM est maintenant très répandu pour identifier solvant résiduel ds PA
g) IR

(IR moyen)

Permet identifier m*

•peu sensible

•peu répandu

h) Emission atomique

i) Chimiluminescence

j) Détection de radioactivité

2 Mécanisme de rétention et optimisation en CPG

2.1 Règles de rétention

· Rétention des solutés en fct° de l’affinité vis-à-vis de la PS
· Eq PS/PM suivant 2 mécanismes :

· adsorption G/S
· partage G/L
· Eq caractérisé par cte de distribution :

· Kd=Cs/Cm  

· dpd de la nature du soluté et de la PS
NB : PM = rôle passif en CPG

· Règle de rétention :

· PS apolaire :


· force de dispersion (interaction)
· ≠ce ds ces forces reflétées ds les points d’ébullition
· solutés apolaires sont les + retenus et sortent ds l’ordre du point d’ébullition 

· hexane (69°c) heptane (18°c) octane (126°c)
· avec même point d’ébullition les solutés polaires sont les – retenus
· propanol(1) heptane (2) 
T°eb=98°c

· PS polaire :

· interaction dipôle-dipôle en + des forces de dispersion
· solutés polaires sont les + retenus (point d’eb svt – importants pour det rétention)
· avec même point d’eb les solutés peu polaire sont les – retenus 





( heptane (1) propanol (2) point d’eb 98°C

2.2 Optimisation de la séparation (Tr et largeur des pics)

· Optimiser la Sélectivité (α)
· dépend de la polarité de la PS
· on choisit une φs qui donne des interactions =qui se ressemble ,s’assemble
· T° de séparation :
· après avoir choisi la PS ,on fait varier la T° du four 
· qd T° ↑
α ↑     rétention ↓
· Une ↑ de 20°C fait diminuer le Tr de moitié !

· α ne dépend pas de :

· la granulométrie de la PS
· l’épaisseur du film de liq qui recouvre PS
· du débit du gaz vecteur

· Réaction  utilisées si compo difficilement séparables = la dérivation :






CH 3


CH3
· Silylation 
: ROH + Si 
CH3
→
R-O-Si-CH3





CH3


CH3
-On fixe qpmt triméthyl sylilé TMS sur composé à H mobile (alcool ,phénol)
-Entraine une baisse de la polarité et augmente la volatilité (et la stabilité)

-Mais risque de réaction incomplète -> mélange inexploitable en quantitatif

· Alcoylation


ROH→ROR’
éther



RCOOH→RCOOR’
ester
-Ut ds dosage des AG ds alim (point eb élevé (LH)

· Acylation 



ROH + R-C+=O → R-O-C=O



Carbocation
        R



R-NH2 + R’-C+=O → R-C=O





    NH2

· Utilisation de la « dérivation » si :

· Compo à T°eb trop élevée

· Compo thermolabiles, ou instables à T° élevée

· MM trop faible

· Compo à forte polarité (pic larges)

· Compo non détectables de façon sensible ou spécifique

NB : dérivation améliore la sensibilité et la spécificité si couplage CPG

2.3 Optimisation de la détection

· Réponse du détecteur :

· Stabilité

· Temps de réponse bref pour ne pas perturber la séparation des pics

· Reproductibilité – fiabilité

· Domaine de linéarité

· Limite de détection – bruit de fond

· Nature de l’échantillon : choix du détecteur en fonction

· Couplage CPG-SM

2.4 Optimisation de la quantification

· Normalisation interne

· Méthode des ajouts dosés

· Etalonnage interne

3 Applications

· Avantage :

· Capacité à séparer des constituants d’un mélange complexe

· Rapidité d’exécution

· Précision dans le dosage de petits échantillons

· Possibilités d’automatisation

· Limite :

· composé de PM>300 → non volatilisables ,substances ioniques thermolabiles
· Injection directe pour les solutés volatils ou volatilisables
· Injection après dérivation (transformation chimique ) qd 
· T° d’eb trop élevée
· trop polaire
· thermolabile
· détection peu sensible et peu sélective.
· Utilisation de la CPG + couplage : 

· Contrôle analytique pharmaceutique en industrie :

· Contrôle des matières premières / impuretés, solvants résiduels
· Contrôle en cours de fabrication de l’intégrité de la molécule

· Contrôle du pdt fini / teneur

· Etude de stabilité dans le temps / pdts de dégradation
· Dosage en milieux biologiques ( !! extraction et purification) :

· Etudes de biodisponibilité

· Etudes métaboliques (identification /SM)

· Suivi thérapeutique au cours d’un ttt
· Dosage biochimiques (AA, stéroïdes ( 17 cétostéroïdes et oestrogènes)
· Dosage en toxicologie :

· Recherche de toxique en intoxication aiguë (méthanol, EG…)

· Dosage des drogues :  amphétamines, opiacés, cannabinoïdes

· Contrôle anti-dopage

· Dépistage de toxicomanie

· Agroalimentaire :

· Recherche et dosage des pesticides

· Recherche et dosage et des nitrosamines (nitrites)

· Industrie chimique ,cosmétologie :

· analyse des essences ,parfums ,arômes ,hydrocarbures
Pharmaetudes


