PTSI-A

Lycée Gustave Eiffel


Annexes

I.  NOTICE DU MULTIMÈTRE  MX40

[image: image1.png]RESISTANCES (Automatique ou manuel)

Calibre Courant de _] Précision Tension de | Protection
mesure +(n%L + mUR)* | mesure

400Q 1mA 1%L + 2UR <420mv | 380vc.a.
4KQ 100uA » " " "
40kQ 10uA " " " "

400kQ 1uA ” "’ ” "
4MQ 100nA " " " "

20MQ 100nA 2%L + 2UR oo »

* | = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
Tension maximale en circuit ouvert: 6,5V

CONTROLE DIODE

- Courant de mesure: TmA = 1%

- Indication de la chute de tension directe de la jonction de 0 &
1.999V. indication de dépassement en inverse ou pour des




[image: image2.png]INTENSITES CONTINUES

Calibre Résolution Précision Chute de | Protection
*+(n%L + mUR)* (tension typ.
0,4mA 100nA 1,5%L + 1UR ' 600mv Fusible
4mA 1UA " ” 600mv 3,15A
40mA 10uA " " 600mv 250V
400mA 100uA " ’ 600mV "
4A 1mA ” " 500mv "
10A 10mA | 2%L + 3UR 500mV | 10A / 440V

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)




[image: image3.png]TENSIONS ALTERNATIVES

Calibre Fréquence Précision Résistance | Protection
+(n%L + MUR)* | d'entrée J
400mV 40Hz - 65Hz 2%L + 4UR >1GQ 1 100Ve
av 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 11MQ "
400Hz - 1kHz 3%L + 3UR
40V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MQ ”
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR
400V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MSQ2 "
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR
750V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MQ "
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
(Spécifications applicables de 10% a 100% du calibre)

Résolution: idem tensions continues




[image: image4.png]INTENSITES ALTERNATIVES

Calibre | Fréquence ’ Précision Chute de | Protection
+(n%L + mUR)* |tension typ. -I
0,4mA 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 600mv Fusible
4mA 40Hz - 400Hz ” ” 600mv 3,15A
40mA | 40Hz - 400Hz * " 600mvV 250V
400mA | 40Hz - 400HzZ » " 600mvV .
4A 40Hz - 400HZ ” ” 500mvV "
40Hz - 400Hz " " 500mV | 10A / 440V

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
(Spécifications applicables de 10% a 100% du calibre)

Résolution: idem intensités continues

Fusible 3,15A: § X 20, PC 250V / 1,5kA
Fusibles 10A: 8,5 X 31,5 PC 440V / 18kA




[image: image5.png]SPECIFICATIONS

- Coefficient de température des mesures:
< 0,1 x (précision) / K

TENSIONS CONTINUES (automatique/manuel)

Calibre | Résolution Précision Résistance | Protection
2(nSL + mUR)* d'entrée

400 mv 100 pv 0,7%L + 2UR > 160 1 100 Vo
a v 1 av e 1U0R 112 Mo v
0V 10 mv L 1UR 10 Mo ve
400 V 100 mV v 10R 10 MQ L
1000V 1v 0,7%L + 1UR 10 Mo e

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)

Réjection de mode série: 60 dB & 50 Hz (typ.) et 60 Hz
Réjection de mode commun: 120 dB (typ.)

Protection contre les transitoires de courte durée (IEEE 587)





II.  FACE AVANT DE L’OSCILLOSCOPE METRIX OX8050

[image: image6.png]SPECIFICATIONS

- Coefficient de température des mesures:
< 0,1 x (précision) / K

TENSIONS CONTINUES (automatique/manuel)

Calibre | Résolution Précision Résistance | Protection
2(nSL + mUR)* d'entrée

400 mv 100 pv 0,7%L + 2UR > 160 1 100 Vo
a v 1 av e 1U0R 112 Mo v
0V 10 mv L 1UR 10 Mo ve
400 V 100 mV v 10R 10 MQ L
1000V 1v 0,7%L + 1UR 10 Mo e

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)

Réjection de mode série: 60 dB & 50 Hz (typ.) et 60 Hz
Réjection de mode commun: 120 dB (typ.)

Protection contre les transitoires de courte durée (IEEE 587)



[image: image7.png]TENSIONS ALTERNATIVES

Calibre Fréquence Précision Résistance | Protection
+(n%L + MUR)* | d'entrée J
400mV 40Hz - 65Hz 2%L + 4UR >1GQ 1 100Ve
av 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 11MQ "
400Hz - 1kHz 3%L + 3UR
40V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MQ ”
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR
400V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MSQ2 "
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR
750V 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 10MQ "
400Hz 1 kHz 3%L + 3UR

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
(Spécifications applicables de 10% a 100% du calibre)

Résolution: idem tensions continues




 

III.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’OSCILLOSCOPE METRIX OX8050

Déviation verticale

	CH1-CH2
	Spécifications
	Remarques

	Caractéristiques
	Numérique
	Analogique
	

	Bande passante à –3 dB
	>60 MHz 

de 10 mV à 20V/div

> 35 MHz sur 1, 2, 5mV
	> 35 MHz

    1, 2, 5mV/div

> 40 MHz

    10 mV à 20 V/div 


	Bande passante analogique mesurée sur 6 div.

	Temps de montée
	< 6 ns

de 10 mV à 20 V/div
	< 9 ns
	

	Coefficients de déviation verticale (sensibilité) 
	Calibres : 1 mV/div. A 20 V/div. ( 3%
	14 positions séquences 1-2-5

	Coefficient de déviation verticale variable
	Multiplication du calibre V/div. Par 1 à 2,5 (réduction de l’amplitude)
	Position calibrée :

Commande en butée gauche

	Tension d’entrée max.
	Protection : ( 420 V

(DC + crête AC à 1 kHz)
	

	Limitation du niveau F (fréquence)
	De 1kHz à 1,8 MHz 300V crête

De 1,8 à 60 MHz – 20 dB/décade
	

	Epaisseur de trace focalisée
	
	< 2 mm
	

	Fréquence de découpage (CHOP)
	
	200 kHz environ
	

	Fréquence de coupure du couplage AC
	< 10 Hz sans sonde

< 1 Hz sonde 1/10
	

	Impédance d’entrée
	1 M( ( 1 % // 25 pF
	

	Réponse en signaux triangulaires
	Dépassement < 3%

Aberration à 10 mV/div. :

sur le plateau < 1 mm

avant le front < 2 mm
	1kHz à 1 MHz

1 MHz (Tm géné < 100 ps)

	Diaphonie
	1mV/div. à 5 mV/div     30 dB typ.

10 mV/div. à 5V/div      40 dB typ.
	Référence à 35 MHz même sensib. Sur CH1 et CH2,

Amplitude du signal :

* 8 div. numérique

* 6 div. analogique

	Modes d’affichage
	CH1

CH2

ALT

CHOP

ADD

MULT

XY
	CH1

CH2

ALT

CHOP

ADD

XY
	ALT = alterné des voies

CHOP = découpé

ALT et CHOP

N’ont pas de différence en mode numérique : Représentation simultanée des 2 voies


Déviation horizontale (base de temps analogique)

	Caractéristiques
	Spécifications
	Remarques

	
	Numérique
	Analogique
	

	Coefficients de balayage
	5 ns à 200 s/div.

( 2% 35 calibres
	50 ns à 200 ms/div

( 3% 21 calibres
	Séquence 1-2-5

	Expansion ( 10
	Non
	Précision : ( 5%
	Permet d’obtenir 10 ns/div

	Coefficient variable
	non
	Multiplication du calibre ms/div. 1 à 2,5
	Position calibrée : commande en butée gauche

(contraction horizontale du signal)

	Durée d’inhibition de balayage (HOLDOFF)
	Variable de 1 à 10 t/div
	Pour chacun des 21 calibres de la base de temps analogique

	Mode XY

Bande passante X
	Idem à Y(t)
	0 à 2 MHz

(( < 3° à 120 kHz
	Le mode XY numérique utilise la base de temps. Choisir une vitesse en rapport avec les signaux appliquées.


Système de déclenchement

	Caractéristiques
	Spécifications
	Remarques

	Sensibilité CH1 / CH2
	1 Numérique et analogique
	Mode normal

	0 à 5 MHz

5 à 50 MHz

50 à 75 MHz
	0,5 div.

2 div.

3 div.
	

	ALT
	
	Source selon mode vertical :

CH1   déclenchement CH1

ALT    décl. CH1 puis CH2

CHOP déclenchement CH1

ADD   déclenchement CH2

CH2     déclenchement CH2

-CH2   déclenchement CH2 

	LINE
	Synchro sur secteur
	

	Sensibilité EXT
	Amplitudes min. applicables
	Ze = 1 M( // 25 pF

	0 à 10 MHz

10 à 50 MHz

50 à 75 MHz
	60 mVcc

150 mVcc

500 mVcc
	Protection ( 420 V

(DC + crête AC, f< 1 kHz)

	Filtres 
	Fréquence de coupures
	

	AC

LFR

HFR
	10 Hz

10 kHz

10 kHz
	LFR : réjection des basses fréquences

HFR : réjection des hautes fréquences

	TV
	Synchronisation du signal vidéo sur un numéro de ligne déterminé de la trame ou de l’image selon standards
	

	Mode horizontal

AUTO

Normal

SINGLE
	Numérique
	Analogique
	Mode relaxé Freq > 5 Hz

Mode déclenché

Mode monocoup

	
	Oui

Oui

Oui
	Oui

Oui

Non
	

	Pente
	Front descendant

Front ascendant
	

	Plage du level

                   P-P

                    Normal
	Entre le minimum et le maximum et le minimum du signal F > 50 Hz

( 12 divisions
	


























� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� EMBED MSPhotoEd.3  ���
























































Page 18

[image: image8.png]INTENSITES CONTINUES

Calibre Résolution Précision Chute de | Protection
*+(n%L + mUR)* (tension typ.
0,4mA 100nA 1,5%L + 1UR ' 600mv Fusible
4mA 1UA " ” 600mv 3,15A
40mA 10uA " " 600mv 250V
400mA 100uA " ’ 600mV "
4A 1mA ” " 500mv "
10A 10mA | 2%L + 3UR 500mV | 10A / 440V

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)




[image: image9.png]INTENSITES ALTERNATIVES

Calibre | Fréquence ’ Précision Chute de | Protection
+(n%L + mUR)* |tension typ. -I
0,4mA 40Hz - 400Hz 2%L + 3UR 600mv Fusible
4mA 40Hz - 400Hz ” ” 600mv 3,15A
40mA | 40Hz - 400Hz * " 600mvV 250V
400mA | 40Hz - 400HzZ » " 600mvV .
4A 40Hz - 400HZ ” ” 500mvV "
40Hz - 400Hz " " 500mV | 10A / 440V

* L = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
(Spécifications applicables de 10% a 100% du calibre)

Résolution: idem intensités continues

Fusible 3,15A: § X 20, PC 250V / 1,5kA
Fusibles 10A: 8,5 X 31,5 PC 440V / 18kA




[image: image10.png]RESISTANCES (Automatique ou manuel)

Calibre Courant de _] Précision Tension de | Protection
mesure +(n%L + mUR)* | mesure

400Q 1mA 1%L + 2UR <420mv | 380vc.a.
4KQ 100uA » " " "
40kQ 10uA " " " "

400kQ 1uA ” "’ ” "
4MQ 100nA " " " "

20MQ 100nA 2%L + 2UR oo »

* | = lecture, UR = Unité de représentation (CEI 485)
Tension maximale en circuit ouvert: 6,5V

CONTROLE DIODE

- Courant de mesure: TmA = 1%

- Indication de la chute de tension directe de la jonction de 0 &
1.999V. indication de dépassement en inverse ou pour des



[image: image11.jpg]100MS /s BOMHz NIGITAL /4 LOG

T

POWER

1 12

OD;WDnmuwmumw TV UTILMY SAVE ACQ RUNETOP
1 b

=/
v

////

42 a1 40 39

1/

47

m\\
~

46 37 3



[image: image12.jpg]12

15

17

A

13 C)

DELAY

25

HOLDOFF

LEVEL

(

200s
200ms

HORIZONTAL

8.

T/DIV
21

50ns

@

maesssssssssss TRIGGER

CHi CH2 ALT LINE EXT 24

RCE

DC AC LFR HFR TV

@ @ -covrunc

IMQ 25pF
CATI

400Vp max-,-_)_,




_935146178.bin

_935146260.bin

_935146228.bin

_935146142.bin

_935145957.bin

